## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 70/38
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Eletrônico (10.520/02)
| Data Abertura: | null
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR CONFORME RESOLUÇÕES SES:Nº7874 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR GIL ALVES.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Part. Ampla
43960 | 0001 | TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 32 CORTES DE ALTA PERFORMANCE: Equipamento para uso geral, multislice, com mínimo 32 cortes utilizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes adultos e pediátricos. Com sistema de controle automático do mAs para redução de dose. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Gantry: • Abertura mínima de gantry: 70 cm; • Faixa de angulação mecânica (física) mínima: +/- 30º; • Tempo de corte total (360º): 0,80 segundos ou menor; • Capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção: mínima 100 segundos; • Capacidade de estudos helicoidais com gantry angulado; Conjunto tubo e gerador: • Potência do gerador de no mínimo: 50 KW ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; • Faixa de corrente do tubo: 10 até 300 mA ou maior; • Faixa mínima de KV do tubo: 80 e 135 KV; • Capacidade térmica do anodo de no mínimo 5.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; • Capacidade de resfriamento do tubo de no mínimo 810 KHU/min.; • Comprimento volumétrico: mínimo 170 cm livre de metais; Sistema de aquisição de dados: • Detector de estado sólido com no mínimo 16 fileiras físicas; • Capacidade de geração de no mínimo 32 cortes por rotação em 360°; • Efetuar aquisições mesmo com o Gantry inclinado em 30 ou -30 graus; • Faixa de espessura de corte: 0,625 mm ou menor; • Campo de visão: variável entre 50 e 500 mm; Gerenciamento de dose • Tecnologia para redução de dose aplicada ao paciente, possuindo entre outros: • Recurso dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente, nos planos X, Y e Z durante a aquisição, com capacidade de modulação da corrente (mA) de acordo com a região do corpo a ser examinada; • Recurso avançado automatizado de reconstrução iterativa (iDose 4, Safire, AIDR-3DASIR ou similar); Console: • Multifunção contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19”, teclado e mouse; • O sistema deve permitir manipulação, filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens; • Software 3D, permitindo diferentes tipos de reconstrução: Volume Rendering, Surface, e projeção de RX (CVR); • Software Multiplanar em tempo real (MPR); • Software Angiográfico (MIP); • Software Pulmonar (mIP); • Software para Estudos Dinâmicos (Dynamic Scan); • Sistema de subtração digital óssea durante a aquisição; • Software para visualização de imagens em tempo real, durante a aquisição, com taxa de amostragem de, no mínimo, 6 (seis) imagens por segundo; reconstrução de imagens axiais em matrix 512 x 512 • Software de gatilhamento de aquisição por nível de contraste, permitindo múltiplos ROI’s; • Capacidade total em Hard disk: pelo menos 200 Gbytes; • Capacidade de armazenamento de imagens: mínimo de 100.000 imagens e dados brutos das 3500 últimas rotações; • Unidade de gravação de CD/DVD; • Tempo de reconstrução de imagens de no mínimo até 15 imagens/segundo; • Protocolo DICOM 3.0 contendo no mínimo as seguintes modalidades: Print, Storage SCU e MWM (Worklist); • Resolução de alto contraste mínima: 17 lp/cm; • Instrução automática para os pacientes com várias mensagens programáveis; • Interface para impressão padrão DICOM e Windows post-script; Mesa do paciente: • Peso suportável sobre a mesa de pelo menos 220 Kg; • Largura mínima do tampo móvel: 400 mm; • Altura mínima do solo entre 300 e 450 mm, quando completamente abaixada; • Precisão de movimento: 0,25 mm; Acessórios: • Suporte de crânio; • Suporte de pernas; • Jogo de fantomas para calibração; • Estabilizador de tensão de rede externo ao tomógrafo com potência compatível para todo o equipamento, não sendo suficiente somente para estabilizar a base computacional; • Bomba injetora de contraste, de dupla cabeça • Nobreak para console; • Sistema de manutenção remota; • Manual de Operação do equipamento; WORKSTATION: • Processador Intel® Xeon® W-2133 3.6 GHz • Disco Rígido: 1 TB 7200 RPM SATA e 1 x 256GB SSD em RAID 1 • NVIDIA® Quadro® P2000 5GB graphics card • Microsoft® Windows® 10 Professional 64-bit Edition • Computador: Processador Intel® Xeon® W-2133 6 núcleos 12 threads 3.6GHz; 32 GB DDR4-2400 ECC RAM; 1 Disco Rígido × 1 TB SATA ; 1 Disco Rígido x 256gb SATA; Placa de Video NVIDIA® Quadro® P2000 5GB; Microsoft® Windows® 10 Professional 64-bit Edition, teclado e mouse • Monitor 24" P2421D (1920x1200x300cd/m2 - Convencional) • Nobreak | Unidade | 1 | 0 | 0 |  | 2702 |  | 0 | SIM
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)